## 概略図
Alveo U50
e7udpip10G
10G/25G
Ethernet
Subsystem
jesd204 txrx if
・・・
awg ctrl
capture module 0
capture unit 0
・・・
capture unit 3
capture module 1
capture unit 4
・・・
capture unit 7
キャプチャデータ
入力波形データ
サンプルデータ
出力波形データ
AWG 0
AWG 15
HBM
capture ctrl
upl axi rw
・・・
txp/n 0
txp/n 15
・・・
rxp/n 0
rxp/n 15
10GbE
to DAC
from ADC
e7awg_hw
・・・
awg ctrl
(UDPポート : 16385)
capture module 0
capture unit 0
・・・
capture unit 3
capture module 1
capture unit 4
・・・
capture unit 7
キャプチャデータ
入力波形データ 0
サンプルデータ
出力波形データ 0
AWG 0
AWG 15
HBM
capture ctrl
(UDPポート : 16385)
upl axi rw
(UDPポート : 16384)
10GbE
入力波形データ 1
・・・
出力波形データ 15
JESD 204C
JESD 204C
JESD 204C
JESD 204C

## 状態遷移図
RESET
IDLE
CAPTURE
キャプチャ開始
キャプチャ完了
リセット完了
リセット開始
RESET
IDLE
PRELOAD
READY
WAVE GEN
リセット完了
リセット開始
ユーザ定義波形
出力準備開始
ユーザ定義波形
出力準備完了
ユーザ定義波形
出力開始
ユーザ定義波形
出力完了
Complex FIR
(前段FIR)
Complex Window
(窓)
Sum
(総和)
Integration
(積算)
I Data
Q Data
I Data
Q Data
I Data
Q Data
I Data
Q Data
I Data
Q Data
I Data
Q Data
I Data
Decimation
(間引き)
Q Data
Sum
(総和)
Integration
(積算)
Real FIR
(後段 FIR)
Real FIR
(後段 FIR)
Decimation
(間引き)
Classification
(四値化)
I Data
Q Data
int to float
(型変換)
int to float
(型変換)
I/Q Data
四値化結果

## キャプチャ区間の定義
| キャプチャディレイ |  | 積算区間 |  | 積算区間 | ・・・ | 積算区間
総和区間 0 |  | ポストブランク 0 |  | 総和区間 1 | ポストブランク 1 | ・・・ |  | 総和区間 N | ポストブランク N
キャプチャ区間
時間
N = 0～4095
積算区間
時間
キャプチャ開始

## DSP説明
[15 empty] | S0a0 | S0a1 | ・・・ | S0ai | ポストブランク a | S0b0 | S0b1 | ・・・ | S0bj | ポストブランクb | S0c0 | S0c1 | ・・・ | S0ck | ポストブランク c | 積算区間 (loop 0)
| S0 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | ・・・ |  | S8n-1
[15 empty] | S1a0 | S1a1 | ・・・ | S1ai | ポストブランク a | S1b0 | S1b1 | ・・・ | S1bj | ポストブランクb | S1c0 | S1c1 | ・・・ | S1ck | ポストブランク c | 積算区間 (loop 1)
| S0 |  | No Data |  | S8 |  | No Data |  | S16 |  | ・・・ |  | S8(n-1)
[15 empty] | S2a0 | S2a1 | ・・・ | S2ai | ポストブランク a | S2b0 | S2b1 | ・・・ | S2bj | ポストブランクb | S2c0 | S2c1 | ・・・ | S2ck | ポストブランク c | 積算区間 (loop 2)
[15 empty] | ΣSna0 | ΣSna1 | ・・・ | ΣSnai | ポストブランク a | ΣSnb0 | ΣSnb1 | ・・・ | ΣSnbj | ポストブランクb | ΣSnc0 | ΣSnc1 | ・・・ | ΣSnck | ポストブランク c | 積算結果
S0 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | ・・・ |  | Sn-2 |  | Sn-1
No Data | [13 empty] | ΣSm m = 2 ~ n-2
総和区間
間引き
総和
総和区間
総和区間
総和区間
S0a0 + S1a0+ S2a0
総和範囲
総和区間 0
総和区間 1
総和区間 2
S0a0 + S1a0+ S2a0
総和区間 0
総和区間 1
総和区間 2
総和区間 0
総和区間 1
総和区間 2
x
y
領域 0
領域 1
領域 2
領域 3
①
②
o

## キャプチャメモリマップ
レジスタグループ名 | スタートアドレス
キャプチャユニット全体制御 | CAP_REG_BASE |  | 0x00000
キャプチャユニット 0 制御 | CAP_0_CTRL_REG_BASE |  | 0x00100
キャプチャユニット 1 制御 | CAP_1_CTRL_REG_BASE |  | 0x00200
キャプチャユニット 2 制御 | CAP_2_CTRL_REG_BASE |  | 0x00300
キャプチャユニット 3 制御 | CAP_3_CTRL_REG_BASE |  | 0x00400
キャプチャユニット 4 制御 | CAP_4_CTRL_REG_BASE |  | 0x00500
キャプチャユニット 5 制御 | CAP_5_CTRL_REG_BASE |  | 0x00600
キャプチャユニット 6 制御 | CAP_6_CTRL_REG_BASE |  | 0x00700
キャプチャユニット 7 制御 | CAP_7_CTRL_REG_BASE |  | 0x00800
キャプチャ 0 パラメータ制御 | CAP_0_PARAM_REG_BASE |  | 0x10000
キャプチャ 1 パラメータ制御 | CAP_1_PARAM_REG_BASE |  | 0x20000
キャプチャ 2 パラメータ制御 | CAP_2_PARAM_REG_BASE |  | 0x30000
キャプチャ 3 パラメータ制御 | CAP_3_PARAM_REG_BASE |  | 0x40000
キャプチャ 4 パラメータ制御 | CAP_4_PARAM_REG_BASE |  | 0x50000
キャプチャ 5 パラメータ制御 | CAP_5_PARAM_REG_BASE |  | 0x60000
キャプチャ 6 パラメータ制御 | CAP_6_PARAM_REG_BASE |  | 0x70000
キャプチャ 7 パラメータ制御 | CAP_7_PARAM_REG_BASE |  | 0x80000
キャプチャ全体制御
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | フィールド名 | R/W | 説明
バージョン |  | CAP_REG_BASE + 0x0 |  | [31:0] | version | r | キャプチャユニットのバージョン
トリガー AWG 選択 0 |  | CAP_REG_BASE + 0x4 |  | [4:0] | trigger awg 0 | rw | キャプチャユニット 0 ～ 3 をスタートする AWG を選択します 0 -> トリガ AWG なし 1 ~ 16 -> AWG 0 ~ AWG 15
|  |  |  | [31:5] | - | - | 予約
トリガー AWG 選択 1 |  | CAP_REG_BASE + 0x8 |  | [4:0] | trigger awg | rw | キャプチャユニット 4 ～ 7 をスタートする AWG を選択します 0 :トリガ AWG なし 1 ~ 16 : AWG 0 ~ AWG 15
|  |  |  | [31:5] | - | - | 予約
AWG トリガマスク |  | CAP_REG_BASE + 0xC |  | [7:0] | mask | rw | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n は AWG からのキャプチャ開始トリガを無視します n ビット目が 1 : キャプチャユニット n は AWG からのキャプチャ開始トリガを受け付けます
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
制御対象キャプチャモジュール選択 |  | CAP_REG_BASE + 0x10 |  | [7:0] | target | rw | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n を制御対象にしません n ビット目が 1 : キャプチャユニット n を制御対象にします ※このレジスタは「キャプチャ全体制御」レジスタグループにのみ影響を与えます
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
キャプチャユニットコントロール |  | CAP_REG_BASE + 0x14 |  | [0] | reset | rw | 0 : 制御対象となっているキャプチャユニットのリセットを解除します 1 : 制御対象となっているキャプチャユニットにリセットをかけます
|  |  |  | [1] | start | rw | 0 から 1 になったとき, 制御対象となっている全キャプチャユニットがキャプチャを開始します
|  |  |  | [2] | terminate | rw | 0 から 1 になったとき, 制御対象となっている全キャプチャユニットを強制停止します
|  |  |  | [31:3] | - | - | 予約
全ユニットウェイクアップステータス |  | CAP_REG_BASE + 0x18 |  | [7:0] | wakeup | r | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n はリセット中です n ビット目が 1 : キャプチャユニット n はリセット中ではありません ※非制御対象のキャプチャユニットのビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
全ユニットビジーステータス |  | CAP_REG_BASE + 0x1C |  | [7:0] | busy | r | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n はキャプチャ動作中ではありません n ビット目が 1 : キャプチャユニット n はキャプチャ動作中です ※非制御対象のキャプチャユニットのビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
全ユニット完了テータス |  | CAP_REG_BASE + 0x20 |  | [7:0] | done | r | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n のキャプチャは完了していません n ビット目が 1 : キャプチャユニット n のキャプチャは完了しています キャプチャユニットを強制停止した場合も 1 になります ※非制御対象のキャプチャユニットのビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
全ユニットオーバーフローステータス |  | CAP_REG_BASE + 0x24 |  | [7:0] | fifo overflow | r | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n は FIFO オーバーフローを起こしていません n ビット目が 1 : キャプチャユニット n は FIFO オーバーフローを起こしました キャプチャユニットをリセットすると 0 に戻ります ※非制御対象のキャプチャユニットのビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
全ユニット転送エラーステータス |  | CAP_REG_BASE + 0x28 |  | [7:0] | write err | r | n ビット目が 0 : キャプチャユニット n は, キャプチャデータ転送エラーをおこしていません n ビット目が 1 : キャプチャユニット n は, キャプチャデータ転送エラーをおこしました キャプチャユニットをリセットすると 0 に戻ります ※非制御対象のキャプチャユニットのビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:8] | - | - | 予約
予約 (216Bytes)
キャプチャ n 制御
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | ビット名 | R/W | 説明
キャプユニット n コントロール |  | CAP_n_CTRL_REG_BASE + 0x0 |  | [0] | reset | rw | 0 : キャプチャユニット n のリセットを解除します 1 : キャプチャユニット n にリセットをかけます
|  |  |  | [1] | start | rw | 0 から 1 になったとき, キャプチャユニット n がキャプチャを開始します
|  |  |  | [2] | terminate | rw | 0 から 1 になったとき, キャプチャユニット n を強制停止します
|  |  |  | [31:3] | - | - | 予約
キャプチャユニット n ステータス |  | CAP_n_CTRL_REG_BASE + 0x4 |  | [0] | wakeup | r | 0 : キャプチャユニット n はリセット中です 1 : キャプチャユニット n はリセット中ではありません
|  |  |  | [1] | busy | r | 0 : キャプチャユニット n はキャプチャ動作中ではありません 1 : キャプチャユニット n はキャプチャ動作中です
|  |  |  | [2] | done | r | 0 : キャプチャユニット n のキャプチャは完了していません 1 : キャプチャユニット n のキャプチャは完了しています キャプチャユニットを強制停止した場合も 1 になります
キャプチャユニット n エラー |  | CAP_n_CTRL_REG_BASE + 0x8 |  | [0] | fifo overflow | r | 0 : キャプチャユニット n は FIFO オーバーフローを起こしていません 1 : キャプチャユニット n は FIFO オーバーフローを起こしました キャプチャユニットをリセットすると 0 に戻ります
|  |  |  | [1] | write err | r | 0 : キャプチャユニット n はキャプチャデータ転送エラーをおこしていません 1 : キャプチャユニット n はキャプチャデータ転送エラーをおこしました キャプチャユニットをリセットすると 0 に戻ります
|  |  |  | [31:2] | - | - | 予約
予約 (244Bytes)
キャプチャ n パラメータ
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | ビット名 | R/W | 説明
信号処理モジュール有効/無効 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x0 |  | [0] | complex fir en | rw | 0 :「複素FIR」を無効にします 1 :「複素FIR」を有効にします
|  |  |  | [1] | decimation en |  | 0 :「間引き処理」を無効にします 1 :「間引き処理」を有効にします
|  |  |  | [2] | real fir en |  | 0 :「実数FIR」を無効にします 1 :「実数FIR」を有効にします
|  |  |  | [3] | window en |  | 0 :「窓処理」を無効にします 1 :「窓処理」を有効にします
|  |  |  | [4] | sum en |  | 0 :「総和処理」を無効にします 1 :「総和処理」を有効にします
|  |  |  | [5] | integ en |  | 0 :「統合処理」を無効にします 1 :「統合処理」を有効にします
|  |  |  | [6] | classification en |  | 0 : 「四値化」を無効にします 1 : 「四値化」を有効にします
キャプチャディレイ |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x4 |  | [31:0] | capture delay | rw | AWG がユーザ定義波形を出力し始めてからキャプチャを開始するまでの時間 (設定可能範囲 : 0～0xFFFF_FFFE)
キャプチャアドレス |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x8 |  | [31:0] | cap addr | rw | キャプチャデータを保存するアドレス ÷ 32 ※キャプチャデータを保存するアドレスは 512 の倍数でなければなりません
キャプチャサンプル数 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xC |  | [31:0] | num cap samples | r | キャプチャしたサンプル数
#積算区間数 (N) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x10 |  | [31:0] | integration section | rw | 積算区間の数
#総和区間数 (M) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x14 |  | [31:0] | sum section | rw | 総和区間の数
#総和開始点 (P) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x18 |  | [31:0] | sum begin | rw | ・間引きなしの場合 各総和区間内の先頭から数えて 4*P ～ 4*Q+3 番目のサンプルを全て足します ・間引きありの場合 各総和区間内の先頭から数えて 16*P ～ 16*Q+15 番目の間引き後のサンプルを全て足します P ≦ Q となるように設定してください
#総和終了点 (Q) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x1C |  | [31:0] | sum end | rw
予約 (4064Bytes)
#総和区間 0 の長さ S(0) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x1000 |  | [31:0] | len sum section | rw | 総和区間 0 に含まれるキャプチャワード数
#総和区間 1 の長さ S(1) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x1004 |  | [31:0] | len sum section | rw | 総和区間 1 に含まれるキャプチャワード数
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
#総和区間 4095 の長さ S(4095) |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x4FFC |  | [31:0] | len sum section | rw | 総和区間 4095 に含まれるキャプチャワード数
総和区間 0 のポストブランク |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x5000 |  | [31:0] | len post blank | rw | 総和区間 0 に続く無効なサンプルの数 ÷ 4 (設定可能範囲 : 0x1 ～ 0xFFFF_FFFF)
総和区間 1 のポストブランク |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x5004 |  | [31:0] | len post blank | rw | 総和区間 1 に続く無効なサンプルの数 ÷ 4 (設定可能範囲 : 0x1 ～ 0xFFFF_FFFF)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
総和区間 4095 のポストブランク |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x8FFC |  | [31:0] | len post blank | rw | 総和区間 4095 に続く無効なサンプルの数 ÷ 4 (設定可能範囲 : 0x1 ～ 0xFFFF_FFFF)
複素 FIR の実数成分係数 0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x9000 |  | [15:0] | re coef 0 | rw | 複素 FIR フィルタの係数 0 の実数成分 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
複素 FIR の実数成分係数 1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x9004 |  | [15:0] | re coef 1 | rw | 複素 FIR フィルタの係数 1 の実数成分 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
複素 FIR の実数成分係数 15 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x903C |  | [15:0] | re coef 15 | rw | 複素 FIR フィルタの係数 15 の実数成分 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
複素 FIR の虚数成分係数 0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x9040 |  | [15:0] | im coef 0 | rw | 複素 FIR フィルタの係数 0 の虚数成分 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
複素 FIR の虚数成分係数 1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x9044 |  | [15:0] | im coef 1 | rw | 複素 FIR フィルタの係数 1 の虚数成分 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
複素 FIR の虚数成分係数 15 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0x907C |  | [15:0] | im coef 15 | rw | 複素 FIR フィルタの係数 15 の虚数成分 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
予約 (3968Bytes)
I データ用実数 FIR の係数 0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xA000 |  | [15:0] | I coef 0 | rw | 実数 FIR フィルタの係数 0 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
I データ用実数 FIR の係数 1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xA004 |  | [15:0] | I coef 1 | rw | 実数 FIR フィルタの係数 1 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
I データ用実数 FIR の係数 7 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xA01C |  | [15:0] | I coef 7 | rw | 実数 FIR フィルタの係数 7 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
Q データ用実数 FIR の係数 0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xA020 |  | [15:0] | Q coef 0 | rw | 実数 FIR フィルタの係数 0 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
Q データ用実数 FIR の係数 1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xA024 |  | [15:0] | Q coef 1 | rw | 実数 FIR フィルタの係数 1 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
Q データ用実数 FIR の係数 7 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xA03C |  | [15:0] | Q coef 7 | rw | 実数 FIR フィルタの係数 7 (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
予約 (4032Bytes)
複素窓関数の実数成分係数 0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xB000 |  | [31:0] | win re coef 0 | rw | 複素窓関数の係数 0 の実数成分 (設定可能範囲 : -2147483648 ～ 2147483647)
複素窓関数の実数成分係数 1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xB004 |  | [31:0] | win re coef 1 | rw | 複素窓関数の係数 1 の実数成分 (設定可能範囲 : -2147483648 ～ 2147483647)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
複素窓関数の実数成分係数 2047 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xCFFC |  | [31:0] | win re coef 2047 | rw | 複素窓関数の係数 2047 の実数成分 (設定可能範囲 : -2147483648 ～ 2147483647)
複素窓関数の虚数成分係数 0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xD000 |  | [31:0] | win im coef 0 | rw | 複素窓関数の係数 0 の虚数成分 (設定可能範囲 : -2147483648 ～ 2147483647)
複素窓関数の虚数成分係数 1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xD004 |  | [31:0] | win im coef 1 | rw | 複素窓関数の係数 1 の虚数成分 (設定可能範囲 : -2147483648 ～ 2147483647)
・・・ |  | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
複素窓関数の虚数成分係数 2047 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xEFFC |  | [31:0] | win im coef 2047 | rw | 複素窓関数の係数 2047 の虚数成分 (設定可能範囲 : -2147483648 ～ 2147483647)
四値化判定式パラメータ a0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xF000 |  | [31:0] | decision coef a0 | rw | 四値化判定式のパラメータ a0. 単精度浮動小数点数. (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
四値化判定式パラメータ b0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xF004 |  | [31:0] | decision coef b0 | rw | 四値化判定式のパラメータ b0. 単精度浮動小数点数. (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
四値化判定式パラメータ c0 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xF008 |  | [31:0] | decision const c0 | rw | 四値化判定式のパラメータ c0. 単精度浮動小数点数. (設定可能範囲 : -0x80000000_00000000_00000000 ~ 0x7FFFFFFF_FFFFFFFF_FFFFFFFF)
四値化判定式パラメータ a1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xF00C |  | [31:0] | decision coef a1 | rw | 四値化判定式のパラメータ a1. 単精度浮動小数点数. (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
四値化判定式パラメータ b1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xF010 |  | [31:0] | decision coef b1 | rw | 四値化判定式のパラメータ b1. 単精度浮動小数点数. (設定可能範囲 : -32768 ～ 32767)
四値化判定式パラメータ c1 |  | CAP_n_PARAM_REG_BASE + 0xF014 |  | [31:0] | decision const c1 | rw | 四値化判定式のパラメータ c1. 単精度浮動小数点数. (設定可能範囲 : -0x80000000_00000000_00000000 ~ 0x7FFFFFFF_FFFFFFFF_FFFFFFFF)
予約 (4072Bytes)

## AWG メモリマップ
レジスタグループ名 | スタートアドレス
AWG 全体制御 | AWG_REG_BASE |  | 0x0000
AWG 0 制御 | AWG_0_CTRL_REG_BASE |  | 0x0080
AWG 1 制御 | AWG_1_CTRL_REG_BASE |  | 0x0100
AWG 2 制御 | AWG_2_CTRL_REG_BASE |  | 0x0180
AWG 3 制御 | AWG_3_CTRL_REG_BASE |  | 0x0200
AWG 4 制御 | AWG_4_CTRL_REG_BASE |  | 0x0280
AWG 5 制御 | AWG_5_CTRL_REG_BASE |  | 0x0300
AWG 6 制御 | AWG_6_CTRL_REG_BASE |  | 0x0380
AWG 7 制御 | AWG_7_CTRL_REG_BASE |  | 0x0400
AWG 8 制御 | AWG_8_CTRL_REG_BASE |  | 0x0480
AWG 9 制御 | AWG_9_CTRL_REG_BASE |  | 0x0500
AWG 10 制御 | AWG_10_CTRL_REG_BASE |  | 0x0580
AWG 11 制御 | AWG_11_CTRL_REG_BASE |  | 0x0600
AWG 12 制御 | AWG_12_CTRL_REG_BASE |  | 0x0680
AWG 13 制御 | AWG_13_CTRL_REG_BASE |  | 0x0700
AWG 14 制御 | AWG_14_CTRL_REG_BASE |  | 0x0780 |  |  | レジスタグループ名 |  |  | スタートアドレス
AWG 15 制御 | AWG_15_CTRL_REG_BASE |  | 0x0800 |  |  | AWG n 波形全体パラメータ |  |  | AWG_n_WAVE_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x00
AWG 0 波形パラメータ | AWG_0_WAVE_REG_BASE |  | 0x1000 |  |  | AWG n チャンク 0 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_0_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x40
AWG 1 波形パラメータ | AWG_1_WAVE_REG_BASE |  | 0x1400 |  |  | AWG n チャンク 1 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_1_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x50
AWG 2 波形パラメータ | AWG_2_WAVE_REG_BASE |  | 0x1800 |  |  | AWG n チャンク 2 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_2_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x60
AWG 3 波形パラメータ | AWG_3_WAVE_REG_BASE |  | 0x1C00 |  |  | AWG n チャンク 3 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_3_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x70
AWG 4 波形パラメータ | AWG_4_WAVE_REG_BASE |  | 0x2000 |  |  | AWG n チャンク 4 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_4_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x80
AWG 5 波形パラメータ | AWG_5_WAVE_REG_BASE |  | 0x2400 |  |  | AWG n チャンク 5 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_5_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x90
AWG 6 波形パラメータ | AWG_6_WAVE_REG_BASE |  | 0x2800 |  |  | AWG n チャンク 6 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_6_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0xA0
AWG 7 波形パラメータ | AWG_7_WAVE_REG_BASE |  | 0x2C00 |  |  | AWG n チャンク 7 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_7_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0xB0
AWG 8 波形パラメータ | AWG_8_WAVE_REG_BASE |  | 0x3000 |  |  | AWG n チャンク 8 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_8_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0xC0
AWG 9 波形パラメータ | AWG_9_WAVE_REG_BASE |  | 0x3400 |  |  | AWG n チャンク 9 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_9_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0xD0
AWG 10 波形パラメータ | AWG_10_WAVE_REG_BASE |  | 0x3800 |  |  | AWG n チャンク 10 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_10_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0xE0
AWG 11 波形パラメータ | AWG_11_WAVE_REG_BASE |  | 0x3C00 |  |  | AWG n チャンク 11 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_11_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0xF0
AWG 12 波形パラメータ | AWG_12_WAVE_REG_BASE |  | 0x4000 |  |  | AWG n チャンク 12 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_12_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x100
AWG 13 波形パラメータ | AWG_13_WAVE_REG_BASE |  | 0x4400 |  |  | AWG n チャンク 13 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_13_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x110
AWG 14 波形パラメータ | AWG_14_WAVE_REG_BASE |  | 0x4800 |  |  | AWG n チャンク 14 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_14_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x120
AWG 15 波形パラメータ | AWG_15_WAVE_REG_BASE |  | 0x4C00 |  |  | AWG n チャンク 15 パラメータ |  |  | AWG_n_CHUNK_15_REG_BASE | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x130
AWG 全体制御
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | フィールド名 |  | R/W | 説明
バージョン |  | AWG_REG_BASE + 0x0 |  | [31:0] | version |  | r | AWG のバージョン
制御対象 AWG 選択 |  | AWG_REG_BASE + 0x4 |  | [15:0] | target |  | rw | n ビット目が 0 : AWG n を制御対象にしません n ビット目が 1 : AWG n を制御対象にします ※このレジスタは「AWG 全体制御」レジスタグループにのみ影響を与えます
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
AWG コントロール |  | AWG_REG_BASE + 0x8 |  | [0] | reset |  | rw | 0 : 制御対象となっている AWG のリセットを解除します 1 : 制御対象となっている AWG にリセットをかけます
|  |  |  | [1] | prepare |  | rw | 0 から 1 になったとき, 制御対象となっている全 AWG がユーザ定義波形の出力準備を開始します
|  |  |  | [2] | start |  | rw | 0 から 1 になったとき, 制御対象となっている全 AWG がユーザ定義波形の出力を開始します
|  |  |  | [3] | terminate |  | rw | 0 から 1 になったとき, 制御対象となっている全 AWG を強制停止します
|  |  |  | [31:4] | - |  | - | 予約
全 AWG ウェイクアップステータス |  | AWG_REG_BASE + 0xC |  | [15:0] | wakeup |  | r | n ビット目が 0 : AWG n はリセット中です n ビット目が 1 : AWG n はリセット中ではありません ※非制御対象の AWG のビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
全 AWG ビジーステータス |  | AWG_REG_BASE + 0x10 |  | [15:0] | busy |  | r | n ビット目が 0 : AWG n は待機もしくはリセット中です n ビット目が 1 : AWG n は 波形出力準備中, 波形出力開始待ち, 波形出力中の何れかの状態です ※非制御対象の AWG のビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
全 AWG レディステータス |  | AWG_REG_BASE + 0x14 |  | [15:0] | ready |  | r | n ビット目が 0 : AWG n のユーザ定義波形の出力準備が完了していません n ビット目が 1 : AWG n のユーザ定義波形の出力準備が完了しています ※非制御対象の AWG のビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
全 AWG 完了ステータス |  | AWG_REG_BASE + 0x18 |  | [15:0] | done |  | r | n ビット目が 0 : AWG n のユーザ定義波形の出力が完了していません n ビット目が 1 : AWG n のユーザ定義波形の出力が完了しています AWG を強制停止した場合も 1 になります ※非制御対象の AWG のビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
全 AWG リードエラー |  | AWG_REG_BASE + 0x1C |  | [15:0] | read err |  | r | n ビット目が0 : AWG n は, 波形読み出しエラーを起こしていません n ビット目が1 : AWG n は, 波形読み出しエラーを起こしました AWG をリセットすると 0 に戻ります ※非制御対象の AWG のビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
全 AWG 波形データ供給エラー |  | AWG_REG_BASE + 0x20 |  | [15:0] | sample shortage |  | r | n ビット目が0 : AWG n は, 波形サンプル供給エラーを起こしていません n ビット目が1 : AWG n は, 波形サンプル供給エラーを起こしました AWG をリセットすると 0 に戻ります ※非制御対象の AWG のビットは常に 0 になります
|  |  |  | [31:16] | - |  | - | 予約
予約 (96 Bytes)
AWG n 制御
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | ビット名 |  | R/W | 説明
AWG nコントロール |  | AWG_n_CTRL_REG_BASE + 0x0 |  | [0] | reset |  | rw | 0 : AWG n のリセットを解除します 1 : AWG n にリセットをかけます
|  |  |  | [1] | prepare |  | rw | 0 から 1 になったとき AWG n がユーザ定義波形の出力準備を開始します
|  |  |  | [2] | start |  | rw | 0 から 1 になったとき AWG n がユーザ定義波形の出力を開始します
|  |  |  | [3] | terminate |  | rw | 0 から 1 になったとき AWG n を強制停止します
|  |  |  | [31:4] | - |  | - | 予約
AWG n ステータス |  | AWG_n_CTRL_REG_BASE + 0x4 |  | [0] | wakeup |  | r | 0 : AWG n はリセット中です 1 : AWG n はリセット中ではありません
|  |  |  | [1] | busy |  | r | 0 : AWG n は待機もしくはリセット中です 1 : AWG n は 波形出力準備中, 波形出力開始待ち, 波形出力中の何れかの状態です
|  |  |  | [2] | ready |  | r | 0 : AWG n のユーザ定義波形の出力準備が完了していません 1 : AWG n のユーザ定義波形の出力準備が完了しています
|  |  |  | [3] | done |  | r | 0 : AWG n のユーザ定義波形の出力が完了していません 1 : AWG n のユーザ定義波形の出力が完了しています AWG を強制停止した場合も 1 になります
|  |  |  | [31:4] | - |  | - | 予約
AWG n エラー |  | AWG_n_CTRL_REG_BASE + 0x8 |  | [0] | read err |  | r | 0 : AWG n は, 波形読み出しエラーを起こしていません 1 : AWG n は, 波形読み出しエラーを起こしました AWG をリセットすると 0 に戻ります
|  |  |  | [1] | sample shortage |  | r | 0 : AWG n は, サンプル供給エラーを起こしていません 1 : AWG n は, サンプル供給エラーを起こしました AWG をリセットすると 0 に戻ります
|  |  |  | [31:2] | - |  | - | 予約
予約 (116 Bytes)
AWG n 波形全体パラメータ
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | ビット名 |  | R/W | 説明
WAITワード数 |  | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x000 |  | [31 : 0] | num wait words |  | rw | ユーザ定義波形の先頭に付加される 0 データの AWG ワード数 (設定可能範囲 : 0～0xFFFF_FFFF)
波形シーケンスリピート回数 |  | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x004 |  | [31 : 0] | num seq repeats |  | rw | 波形シーケンスを繰り返す回数 (設定可能範囲 : 1～0xFFFF_FFFF)
チャンク数 |  | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x008 |  | [31 : 0] | num chunks |  | rw | ユーザが定義した波形チャンクの数 (設定可能範囲 : 1～16)
波形送信可能ブロック周期 |  | AWG_n_WAVE_REG_BASE + 0x00C |  | [31 : 0] | wave block interval |  | rw | ユーザ定義波形を送信開始可能なタイミングの周期．(初期値 = 1) 設定値を n とすると，64*n サンプル分の周期 (=12.8*n [ns]) でユーザ定義波形を送信開始可能な タイミングが訪れます. (設定可能範囲 : 1～0xFFFF_FFFF)
予約 (48 Bytes)
AWG n チャンク m パラメータ
レジスタ名 |  | アドレス |  | bit | ビット名 |  | R/W | 説明
波形パートアドレス |  | AWG_n_CHUNK_m_REG_BASE + 0x0 |  | [31 : 0] | wave start addr |  | rw | HBM に格納された波形パートの先頭アドレス ÷ 16 ※波形パートの先頭アドレスは 32 の倍数でなければなりません
波形パートワード数 |  | AWG_n_CHUNK_m_REG_BASE + 0x4 |  | [31 : 0] | num wave words |  | rw | 波形パートの AWG ワード数 設定値の制約は 3.2 節の波形パートの説明を参照してください
ポストブランクワード数 |  | AWG_n_CHUNK_m_REG_BASE + 0x8 |  | [31 : 0] | num blank words |  | rw | ポストブランクの AWG ワード数 (設定可能範囲 : 0～0xFFFF_FFFF)
チャンクリピート回数 |  | AWG_n_CHUNK_m_REG_BASE + 0xC |  | [31 : 0] | num chunk repeats |  | rw | 波形チャンクを繰り返す回数 (設定可能範囲 : 1～0xFFFF_FFFF)

## UDPパケット
|  | +0 | +1 | +2 | +3
| Byte 0 | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x40 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
| Byte 4 | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x41 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ[A]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ[A+4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ[A+B-4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x41 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ値 1
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ値 2
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ値 (B/4)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x42 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ[A]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ[A+4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ[A+B-4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x42 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ値 1
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ値 2
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ値 (B/4)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
| Byte 0 | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x43 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
| Byte 4 | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
| Byte 0 | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x10 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
| Byte 4 | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x11 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ[A]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ[A+4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ[A+B-4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x11 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ値 1
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ値 2
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ値 (B/4)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x12 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ[A]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ[A+4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ[A+B-4]
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x12 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
Byte 4 |  | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | レジスタ値 1
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
Byte 12 |  | レジスタ値 2
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte 4+B |  | レジスタ値 (B/4)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24]
|  | +0 | +1 | +2 | +3
| Byte 0 | タイプ | アドレス (A)
|  | 0x13 | [39:32] | [31:24] | [23:16]
| Byte 4 | アドレス (A) |  | バイト数 (B)
|  | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A) |  |  |  |  | バイト数 (B)
|  | 0x00 | [39:32] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A) |  |  |  |  | バイト数 (B)
|  | 0x01 | [39:32] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | ワード (A/32)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 16 |  | ワード (A/32)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 24 |  | ワード (A/32)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 32 |  | ワード (A/32)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
Byte 40 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 48 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 56 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 64 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte B-24 |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte B-16 |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte B-8 |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte B |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A) |  |  |  |  | バイト数 (B)
|  | 0x01 | [39:32] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | ワードデータ 1
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 16 |  | ワードデータ 1
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 24 |  | ワードデータ 1
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 32 |  | ワードデータ 1
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
Byte 40 |  | ワードデータ 2
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 48 |  | ワードデータ 2
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 56 |  | ワードデータ 2
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 64 |  | ワードデータ 2
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte B-24 |  | ワードデータ (B/32)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte B-16 |  | ワードデータ (B/32)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte B-8 |  | ワードデータ (B/32)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte B |  | ワードデータ (B/32)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A) |  |  |  |  | バイト数 (B)
|  | 0x02 | [39:32] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | ワード (A/32)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 16 |  | ワード (A/32)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 24 |  | ワード (A/32)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 32 |  | ワード (A/32)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
Byte 40 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 48 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 56 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 64 |  | ワード (A/32 + 1)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte B-24 |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte B-16 |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte B-8 |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte B |  | ワード ((A+B)/32 - 1)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A) |  |  |  |  | バイト数 (B)
|  | 0x02 | [39:32] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]
Byte 8 |  | ワードデータ 1
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 16 |  | ワードデータ 1
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 24 |  | ワードデータ 1
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 32 |  | ワードデータ 1
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
Byte 40 |  | ワードデータ 2
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte 48 |  | ワードデータ 2
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte 56 |  | ワードデータ 2
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte 64 |  | ワードデータ 2
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
・・・ |  | ・・・
・・・
Byte B-24 |  | ワードデータ (B/32)
|  | [7:0] | [15:8] | [23:16] | [31:24] | [39:32] | [47:40] | [55:48] | [63:56]
Byte B-16 |  | ワードデータ (B/32)
|  | [71:64] | [79:72] | [87:80] | [95:88] | [103:96] | [111:104] | [119:112] | [127:120]
Byte B-8 |  | ワードデータ (B/32)
|  | [135:128] | [143:136] | [151:144] | [159:152] | [167:160] | [175:168] | [183:176] | [191:184]
Byte B |  | ワードデータ (B/32)
|  | [199:192] | [207:200] | [215:208] | [223:216] | [231:224] | [239:232] | [247:240] | [255:248]
|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
Byte 0 |  | タイプ | アドレス (A) |  |  |  |  | バイト数 (B)
|  | 0x03 | [39:32] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | [15:8] | [7:0]

## HBM
メモリアドレス
255 | 224 |  | 223 |  | 192 |  | 191 |  | 160 |  | 159 |  |  | 128 |  | 127 |  |  |  | 96 | 95 |  |  | 64 | 63 | 32 | 31 |  | 0 |  | (Byte)
Q データ 3 |  |  | I データ 3 |  |  |  | Q データ 2 |  |  |  | I データ 2 |  |  |  |  | Q データ 1 |  |  |  |  | I データ 1 |  |  |  | Q データ 0 |  | I データ 0 |  |  | 0 | A
Q データ 7 |  |  | I データ 7 |  |  |  | Q データ 6 |  |  |  | I データ 6 |  |  |  |  | Q データ 5 |  |  |  |  | I データ 5 |  |  |  | Q データ 4 |  | I データ 4 |  |  | 1 | A+32
・・・ | [29 empty] | ・・・ | ・・・
Q データ 4*m+3 |  |  | I データ 4*m+3 |  |  |  | Q データ 4*m+2 |  |  |  | I データ 4*m+2 |  |  |  |  | Q データ 4*m+1 |  |  |  |  | I データ 4*m+1 |  |  |  | Q データ 4*m |  | I データ 4*m |  |  | m | A+32*m
[11 empty] | 31 |  | 30 |  |  | 23 | 22 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 符号 |  | 指数部 |  |  |  | 仮数部
単精度浮動小数点数
メモリアドレス
255 | 240 |  | 239 |  | 224 | [5 empty] | 63 |  |  |  | 48 | 47 |  |  |  | 32 | 31 |  |  | 16 | 15 | 0 |  | (Byte)
Q データ 7 |  |  | I データ 7 |  |  |  | ・・・ |  |  |  | Q データ 1 |  |  |  |  | I データ 1 |  |  |  |  | Q データ 0 |  |  |  | I データ 0 |  | 0 | A
Q データ 15 |  |  | I データ 15 |  |  |  | ・・・ |  |  |  | Q データ 9 |  |  |  |  | I データ 9 |  |  |  |  | Q データ 8 |  |  |  | I データ 8 |  | 1 | A+32
・・・ | [26 empty] | ・・・ | ・・・
Q データ 8*m+7 |  |  | I データ 8*m+7 |  |  |  | ・・・ |  |  |  | Q データ 8*m+1 |  |  |  |  | I データ 8*m+1 |  |  |  |  | Q データ 8*m |  |  |  | I データ 8*m |  | m | A+32*m
[10 empty] | 15 | [5 empty] | 0
[10 empty] | MSB |  |  |  |  | LSB
符号付整数
メモリアドレス
255 |  | 254 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | (Byte)
四値化結果 127 |  |  |  | ・・・ |  |  |  | 四値化結果 1 |  |  |  |  | 四値化結果 0 | [5 empty] | 0 |  | A
四値化結果 255 |  |  |  | ・・・ |  |  |  | 四値化結果 129 |  |  |  |  | 四値化結果 128 | [5 empty] | 1 |  | A+32
・・・ | [18 empty] | ・・・ |  | ・・・
四値化結果 128*m + 127 |  |  |  | ・・・ |  |  |  | 四値化結果 128*m + 1 |  |  |  |  | 四値化結果 128*m | [5 empty] | m |  | A+32*m
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | MSB |  |  |  |  | LSB
符号無し整数
メモリアドレス
(Byte)
| ワード 0 |  |  |  |  | 0x0
| ワード 1 |  |  |  |  | 0x20
| ワード 2 |  |  |  |  | 0x40
| ・・・ |  |  |  |  | ・・・
| ワード 268435456 |  |  |  |  | 0x1FFFFFFE0
[7 empty] | 領域 | [10 empty] | アドレス | [7 empty] | サイズ (MBytes)
[7 empty] | AWG 0 波形データ | [10 empty] | 0x0_0000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_0FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 0 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_1000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_1FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 1 波形データ | [10 empty] | 0x0_2000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_2FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 1 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_3000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_3FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 2 波形データ | [10 empty] | 0x0_4000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_4FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 2 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_5000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_5FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 3 波形データ | [10 empty] | 0x0_6000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_6FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 3 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_7000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_7FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 4 波形データ | [10 empty] | 0x0_8000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_8FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 4 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_9000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_9FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 5 波形データ | [10 empty] | 0x0_A000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_AFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 5 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_B000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_BFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 6 波形データ | [10 empty] | 0x0_C000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_CFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 6 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_D000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_DFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 7 波形データ | [10 empty] | 0x0_E000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_EFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | キャプチャユニット 7 キャプチャデータ | [10 empty] | 0x0_F000_0000 |  |  |  | ～ | 0x0_FFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 8 波形データ | [10 empty] | 0x1_0000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_0FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_1000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_1FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 9 波形データ | [10 empty] | 0x1_2000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_2FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_3000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_3FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 10 波形データ | [10 empty] | 0x1_4000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_4FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_5000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_5FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 11 波形データ | [10 empty] | 0x1_6000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_6FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_7000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_7FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 12 波形データ | [10 empty] | 0x1_8000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_8FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_9000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_9FFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 13 波形データ | [10 empty] | 0x1_A000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_AFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_B000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_BFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 14 波形データ | [10 empty] | 0x1_C000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_CFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_D000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_DFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | AWG 15 波形データ | [10 empty] | 0x1_E000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_EFFF_FFFF |  |  | 256
[7 empty] | 予約 | [10 empty] | 0x1_F000_0000 |  |  |  | ～ | 0x1_FFFF_FFFF |  |  | 256
1ワード = 256 bits
1ワード = 256 bits
1ワード = 256 bits
8 GBytes
1ワード = 256 bits

## 出力波形の定義
|  |  | wait word |  |  | 波形シーケンス |  |  | 波形シーケンス |  | ・・・ |  |  |  | 波形シーケンス
S0 | S1 |  | S2 |  | S3 |  | ・・・ | S4n+0 |  | S4n+1 | S4n+2 |  | S4n+3
波形チャンク 0 |  | ・・・ |  | 波形チャンク 0 |  | 波形チャンク 1 |  | ・・・ |  | 波形チャンク 1 |  | ・・・ |  | 波形チャンクN |  | ・・・ | 波形チャンクN
[10 empty] | 波形パート |  | ポストブランク
S0 | S1 |  | ・・・ |  | S63 |  | ・・・ | S64n+0 |  | S64n+1 | ・・・ |  | S64n+63
S0 | S1 |  | S2 |  | S3 |  | ・・・ | S4n+0 |  | S4n+1 | S4n+2 |  | S4n+3
「ユーザ定義波形」は「wait word」と、その後に続く「波形シーケンス」の繰り返しで構成されます
「wait word」は無くても問題ありません。
ユーザ定義波形
「波形シーケンス」は「波形チャンク」の繰り返しを並べたもので構成されます。
「波形チャンク」は最大 16 個まで定義できます。
時間
波形シーケンス
波形チャンクの繰り返し
時間
「波形チャンク」は「波形パート」と「ポストブランク」で構成されます。
「ポストブランク」は無くても問題ありません。
時間
波形チャンク
「波形パート」は 64*N個のサンプルで構成されます。
「wait word」は 4*N 個のサンプルで構成されます。
「wait word」 のサンプル値は 0 です。
値 = 0
時間
wait word
最小単位は 4サンプル (= 1 AWG ワード)
最小単位は 64サンプル (= 16 AWG ワード)
波形パート
「ポストブランク」は 4*N 個の値が 0 のサンプルで構成されます
値 = 0
時間
ポストブランク
最小単位は 4サンプル (= 1 AWG ワード)
時間
N = 0～15